| Обозн | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Вставка плавкая ВПТ6-7, 1А | 1 | Держатель ДП-1М |
| H1 | Лампа КЛЧ 9/УФ (PL – S 9W/08) G23 365 нМ (Black Light) | 1 | Патрон G23T |
| H2 | Лампа ДКБ 9 (PL – S 9W TUV) G23 254 нМ | 1 | Патрон G23T |
| L | Балласт Helvar L11D 230V (Philips BPL 10L 31V) | 1 |  |
| S | Тумблер П2Т – 1В | 1 |  |
| X | Вилка с заземляющим контактом | 1 |  |

Рис. 2

Схема электрическая принципиальная

ОБЛУЧАТЕЛЬ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
УФС – 254/365

Паспорт

КРАСНОДАР

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Облучатель хроматографический УФС 254/365 предназначен для детектирования веществ в тонкослойной хроматографии по их люминисценции или поглощению излучения при освещении ультрафиолетовым светом с длиной волны 254 нм или 365 нм.

  - Облучатель может быть использован в других областях, где требуется освещение объектов ультрафиолетовым светом с указанными длинами волн (криминалистика, проверка банкнот и ценных бумаг, проверка качества продуктов питания, сортовой анализ семян, биология, медицина, дефектоскопия изделий).

  - Облучатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150 – 69 и предназначен для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +10 °С до +30°С и относительной влажности воздуха до 80%.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Рабочая длина волны, нм				254 и 365

2.2. Максимальные размеры контролируемых пластин для тонкослойной хроматографии, мм			200 х 100

2.3. Напряжение питающей сети, В			220

2.4. Потребляемая мощность, ВА, не более		30

2.5. Габаритные размеры, мм, не более	350 х 230 х 350

2.6. Масса, кг, не более					5

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Облучатель хроматографический			1 шт.

3.2. Предохранитель (вставка плавкая)		1 шт.

3.3. Паспорт						1 шт.

9.2. До ввода в эксплуатацию облучатель должен храниться в упаковке изготовителя в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 (сухое отапливаемое помещение).

9.3. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует облучатель, вышедший из строя не по вине потребителя, по предъявлении акта выхода прибора из строя.

9.5. В случае отказа облучателя в течение гарантийного срока, потребитель высылает изготовителю акт с указанием срока ввода прибора в эксплуатацию, условий работы и установленных или предполагаемых причин выхода прибора из строя, и после получения заключения изготовителя почтой отправляет прибор для ремонта или замены.

ВНИМАНИЕ!

При упаковке прибора тубус снят.

Для установки тубуса наденьте его пазами на винты «А», сдвиньте тубус до упора винтов в прорезь и затяните винты отверткой (см. рис.1)

Рис. 1

Торец тубуса

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Для обеспечения электробезопасности облучатель должен быть заземлен. Заземление производится через заземляющий контакт штепсельной вилки шнура питания.

4.2. При переносе облучателя из холодного помещения в теплое, его включение разрешается через 2 часа выдержки.

4.3. При работе с облучателем следует оберегать от ожогов ультрафиолетовым излучением кожу рук, не допускать попадания в глаза прямого ультрафиолетового излучения. Работа с облучателем при открытой верхней крышке ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.4. При появлении запаха озона следует проветрить помещение для удаления озона, образующегося в воздухе под воздействием ультрафиолетового излучения.

5. УСТРОЙСТВО ОБЛУЧАТЕЛЯ

Облучатель представляет собой металлический корпус, снабженный тубусом.

Внутри, в верхней части корпуса, размещено гнездо с лампами, имеющими максимумы излучения на волне с длиной 254 нм и 365 нм и светофильтр, подавляющий видимую составляющую излучения ламп.

В нижней части корпуса расположен предметный столик для размещения исследуемых хроматограмм. Доступ в камеру облучателя обеспечивается открывающейся дверкой с правой стороны корпуса. Дверка снабжена магнитной защелкой.

Включение производится трехпозиционным тумблером, расположенным справа от тубуса. Среднее положение ручки тумблера соответствует выключенному состоянию ламп. Перевод ручки в верхнее или нижнее положение приводит к включению ламп соответственно диапазона 254 или 365 нм.

Наблюдение хроматограмм производится визуально через тубус. Расстояние от глаз наблюдателя до поверхности столика соответствует оптимальному для нормального зрения. Размеры тубуса позволяют производить наблюдение в индивидуальных очках со стандартной оправой.

Верхняя крышка корпуса предназначена для доступа к лампам и светофильтру для их замены. Для открывания крышки следует вывернуть два винта на крышке.

Задняя стенка корпуса сделана съемной для сборки и ремонта облучателя.

На задней стороне облучателя расположены предохранитель защиты от коротких замыканий и ввод шнура питания.

Принципиальная электрическая схема облучателя приведена на рис.2.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Включить облучатель в сеть, включить тумблер в положение требуемого диапазона длины волны. После загорания лампы (несколько секунд) облучатель готов к работе.

6.2. Открыть боковую дверку. Исследуемую пластину или образец разместить на предметном столике. Закрыть дверку. Произвести наблюдение через тубус. Для облегчения адаптации глаз к малой яркости объекта в камере рекомендуется работа в помещении с неярким освещением.

6.3. При длительных перерывах в работе облучатель отключать от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Текущее техническое обслуживание заключается в периодическом удалении пыли с наружных и доступных внутренних поверхностей камеры (без ее разборки) влажной чистой тканевой салфеткой. Протирку производить только после отключения облучателя от сети с выниманием вилки шнура питания из розетки.

7.2. В облучателе используется светофильтр УФС-1 размерами 80х80 мм, толщиной 1,5 мм, лампы, дроссель (балласт), тумблер согласно перечню элементов схемы электрической (рис.2).

7.3. При замене ламп или светофильтра облучатель должен быть отключен от сети.

7.4. При перегорании предохранителя, до его замены следует проверить отсутствие пробоя изоляции на корпус прибора. Проверка проводится мегомметром на 500 В. Нормальное сопротивление изоляции должно быть не менее 2 Мом.

7.5. Устранение неисправностей, связанных с повреждением (пробоем) изоляции, нарушением контактов или выходом из строя элементов облучателя, должно проводиться квалифицированным электриком, а в период гарантийного срока предприятием – изготовителем облучателя.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Изготовитель: ООО «ИМИД»,
 350072, г. Краснодар, а/я 390, Ул. Тополиная Аллея, 10.
Тел/факс (861) 252 04 81, (861) 252 04 02.

E-mail:info@sorbfil.com, http://www.sorbfil.com/

8.2. Облучатель хроматографический УФС 254/365 зав.№ ______
соответствует требованиям ТУ 4215 – 004 – 16943778 – 99 и комплекта документации согласно КС3.00.000 и признан годным к эксплуатации

__________________				______________

дата выпуска			штамп ОТК		подпись

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие облучателя требованиям ТУ 4215 – 004 – 16943778 – 99 и комплекта документации согласно КС3.00.000 при соблюдении установленных условий эксплуатации, транспортирования и хранения.